## Лист1
Перечень закупаемых товаров
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана, пр.Абылай хана, 42
| Место поставки товаров | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2010) | Срок поставки товаров | Цена за единицу | Сумма, выделенная для тендера (по лоту №), тенге
1 | Мультиаксиальный спонгиозный винт, диаметр 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм,20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм,34мм, 36мм, 38мм, 40мм | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека, тело винта должно иметь анодированное покрытие серого цвета. Педикулярный полиаксиальный винт должен иметь подвижную головку «камертонного типа». Головка должна иметь внутренний шестигранный шлиц для фиксации в отвертке. Головка винта должна быть уменьшенного объема и закругленной анатомической формы. Подвижная головка полиаксиального винта блокируется внутренней гайкой со звездчатым шлицем и обратной резьбой. Винт имеет цилиндрическую форму резьбы в сочетании с коническим профилем внутреннего винтового сердечника. Тело винта имеет спонгиозную резьбу, выемки с самонарезающими кромками на кончике винта. Диаметр винта должен быть 4.0 мм, длина от 10 мм до 40 мм. Размеры головки винта: диаметр головки винта не менее 8,5 мм, высота головки винта не менее 10,0 мм. Шаг резьбы 1,75 мм. Общая величина степени свободы ротации не более 60°. На головке винта имеются три выемки, позволяющие увеличить общую степень свободы ротации до 90°. Укомплектован блокирующей гайкой. | шт | 40 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 34241 | 1369640
* Полное описание товаров указывается в технической спецификации