**«УТВЕРЖДАЮ»**

**И.О.Председатель правления**

**АО «ННМЦ»**

**Купенов Б.Г.**

**« » 2025 г.**

**Техническая спецификация закупаемого товара.**

**Запчасти для моющей- дезинфекционной машины DSD-201.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование услуг | Срок исполнения услуги | Место оказания услуги |
| 1 | Запчасти для моющей- дезинфекционной машины DSD-201 | 60 дней. | г.Астана,  пр. Абылай-хана, 42, |

Ремонт и сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21805.

**78399-461 Блок теста на герметичность в сборе для DSD-201.**

Блок теста на герметичность предназначен для нагнетания воздуха во внутреннею часть эндоскопа (рубашку) с давлением не более 250 милибар для выявления нарушения герметичности внешней оболочки гибкого эндоскопа. Блок теста на герметичность рассчитан для асинхронной работы двух станций моечной дезинфицирующей машины одновременно. Корпус блока выполнен из прочного пластика. Блок оснащен одним электромотором для нагнетания воздуха, двумя клапанами для подачи воздуха в гибкий эндоскоп, двумя клапанами для сброса давления и датчиком давления. Блок имеет два аварийных клапана сброса давления рассчитанный на 350 милибар. Для избежание попадания влаги в систему имеет две колбы для сборов конденсата и один резервуар для воздуха.

Габаритные размеры ДхШхВ 300мм-75мм-210мм, вес не более 2кг

**78401-071 Клапан электромагнитный для DSD-201.**

Клапан электромагнитный предназначен для управления клапанами на дренажном блоке моечной дезинфицирующей машины. Корпус выполнен из прочного пластика, имеет центральное отверстие 3\4. Электромагнитная катушка клапана работает от сети питания 220в, 50гц. Клапан имеет четыре отверстия под болты по краям корпуса, для фиксации на дренажном блоке.

Габаритные размеры 80мм-40мм-40мм, вес не более 0,3кг.

**Установочный комплект для DSD-201.**

Наименование аппарата, для которого требуется запасная часть: моющая дезинфекционная машина DSD-201

Техническая характеристика, Количество:

Установочный комплект состоит из: 1) уплотнения гидравлического клапана-12 шт.; 2) уплотнение электромагнитного клапана-4 шт.; 3) мембранные насосы дезинфицирующего средства с рециркулярным клапаном мембранного типа со встроенным электродвигателем-2 шт.; 4) клапаны3/4 регламентной замены в коллекторах сброса жидкостей- 6 шт.; 5) трубки перистальтических насосов L290 мм-4 шт.; 6) обратные клапаны системы управления потоками жидкостей-8 шт.; 7) защитная крышка датчика-2 шт.; 8) клапан для резервуара спирта и дезинфектанта-2 шт.; 9) возвратный шланг-1 шт.; 10 уплотнительное кольцо-2 шт

**Требования к потенциальному поставщику**, с учетом специфики деятельности Заказчика в области здравоохранения, в целях обеспечения бесперебойной, безопасной деятельности оборудования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по Договору.

Наличие трудовых ресурсов – не менее одного инженера с сертификатом о прохождении обучения.

**Руководитель ОМО Аубакиров В.Б.**