Техническая спецификация закупаемых услуг.

Наименование закупки- 1. Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990i S/N: А117584

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990i S/N: А117584 | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 2 | Фибробронхоскоп Pentax EB18-bs (A110670) | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 3 | Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: К120846 | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 4 | Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: A121071 | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 5 | Видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK (K120032) | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 6 | Ремонтные работы Видеобронхоскопа Pentax EB19-J10 (N121119) | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

1.Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990i S/N: А117584 с заменой запасных частей:

1. А-резина – 1шт;

2. Дистальная головка в сборе – 1шт;

3. Световод – 1шт;

4. Комплект болтиков креплений – 1шт;

5. Баудены в сборе – 1шт;

6. Вводимая рубашка – 1шт;

7. Конус вводимой рубашки – 1шт;

8. Шкив с тросами вправо/влево – 1шт;

9. Шкив с тросами вверх/вниз – 1шт;

10. Плата видеоизображения – 1шт;

11. Универсальная трубка – 1шт;

12. Направляющий световода – 1шт;

13. Линза рассеивателя на направляющей световода – 1шт;

14. Болтик линзы световода – 1шт;

15. Уплотнительное кольцо видеоконнектора – 1шт;

16. Комплект манжет рулевой колонки – 1шт;

17. Комплект уплотнительных колец – 1шт;

2. Фибробронхоскоп Pentax EB18-bs (A110670).

Ремонт Фибробронхоскопа Pentax EB18-bs (A110670) с заменой запасных

частей: • Резина изгибаемая

Перечень выполняемых работ:

1.	Полная разборка фибробронхоскопа с последующей очисткой всех узлов, каналов и оптических компонентов.

2.	Восстановление герметичности всех каналов и узлов аппарата.

3.	Проверка и регулировка натяжения тросов управления дистальным концом (рулевыми ручками).

4.	Проверка проходимости и работоспособности всех каналов: инструментального, аспирационного, подачи воды и воздуха.

5.	Контроль качества изображения (оптическая система, волоконная передача изображения).

6.	Очистка и восстановление элементов от следов коррозии.

7.	Полная просушка аппарата с контролем герметичности после сушки.

8.	Финальная очистка, дезинфекция и подготовка к эксплуатации.

9.	Составление и предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых запасных частей и параметров проведённых тестов.

3. Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: К120846.

Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: К120846 с заменой запасных частей:

1. А-резина – 1шт;

2. Дистальная головка в сборе – 1шт;

3. Световод – 1шт;

4. Комплект болтиков креплений – 1шт;

5. Баудены в сборе – 1шт;

6. Вводимая рубашка – 1шт;

7. Конус вводимой рубашки – 1шт;

8. Шкив с тросами вправо/влево – 1шт;

9. Шкив с тросами вверх/вниз – 1шт;

10. Плата видеоизображения – 1шт;

11. Универсальная трубка – 1шт;

12. Направляющий световода – 1шт;

13. Линза рассеивателя на направляющей световода – 1шт;

14. Болтик линзы световода – 1шт;

15. Уплотнительное кольцо видеоконнектора – 1шт;

16. Комплект манжет рулевой колонки – 1шт;

17. Комплект уплотнительных колец – 1шт;

Перечень выполняемых работ:

1.Полная разборка эндоскопа с последующей очисткой всех узлов и каналов.

2.Восстановление герметичности всех каналов и узлов.

3.Проверка и регулировка натяжения тросов управления дистальным концом (рулевыми ручками).

4.Проверка работоспособности всех каналов: инструментального, аспирационного, подачи воды и воздуха.

5.Контроль качества изображения (матрица, оптика, передача сигнала).

6.Финальная очистка, дезинфекция и подготовка к эксплуатации.

7.Составление и предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых запасных частей и параметров проведённых тестов.

4. Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: A121071.

Ремонт Видеогастроскопа Pentax EG-2990k S/N: A121071 с заменой запасных частей:

1. А-резина – 1шт;

2. Инструментальный канал – 1шт;

3. Работы по восстановлению видеоизображения;

4. Работы по чистке аппарата;

Перечень выполняемых работ:

1.Полная разборка эндоскопа с последующей очисткой всех узлов и каналов.

2.Восстановление герметичности всех каналов и узлов.

3.Проверка и регулировка натяжения тросов управления дистальным концом (рулевыми ручками).

4.Проверка работоспособности всех каналов: инструментального, аспирационного, подачи воды и воздуха.

5.Контроль качества изображения (матрица, оптика, передача сигнала).

6.Финальная очистка, дезинфекция и подготовка к эксплуатации.

7.Составление и предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых запасных частей и параметров проведённых тестов.

5. Видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK (K120032)

Ремонт видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK (K120032) с заменой запасных частей:

• Резина изгибаемая

• Конусный бандаж ГВТ

• Сегмент в сборе

• Гибкая вводимая трубка

• Канал воздух

• Каналы вода/джет

• Интсрументальный канал

• Шкив с тросами вправо/влево

• Шкив с тросами вверх/вниз

• Комплект уплотнительных колец

• Направляющая вверх/вниз

• Комплект колец поворотного механизма

• Электрический разъем в сборе

• Уплотнительное кольцо рукоятки

• Уплотнительное кольцо спец формы видеоконнектора

• Основание видеоконнектора

• Линза рассеивателя света на направляющей

• Уплотнительное кольцо линзы

• Болтик линзы световода

Перечень выполняемых работ

Входная диагностика видеоколоноскопа Pentax EC-3890LK с дефектацией узлов и определением объёма восстановительных мероприятий.

1.	Полная разборка аппарата, очистка внутренних и внешних поверхностей от загрязнений и следов эксплуатации.

2.	Замена изношенных и повреждённых узлов и деталей: резины изгибаемой, сегмента дистального конца, гибкой вводимой трубки, каналов (воздушного, водяного/джет, инструментального), шкивов управления, направляющей, уплотнительных колец, электрического разъёма и элементов видеоконнектора.

3.	Восстановление герметичности каналов и соединений с заменой уплотнительных элементов и герметизацией узлов.

4.	Регулировка тросового механизма управления дистальным концом (восстановление функциональной подвижности по всем осям).

5.	Диагностика и проверка работоспособности функциональных каналов: инструментального, аспирационного, подачи воды и воздуха.

6.	Тестирование видеоцепи: проверка матрицы, качества изображения, оптической части и цепи передачи видеосигнала.

7.	Финальная сборка, контрольные испытания, герметический тест, подготовка к клинической эксплуатации с оформлением акта выполненных работ.

6. Ремонтные работы Видеобронхоскопа Pentax EB19-J10 (N121119).

Ремонтные работы Видеобронхоскопа Pentax EB19-J10 (N121119) с заменой запасных частей:

1.	Резина изгибаемая.

Перечень выполняемых работ:

1.	Полная разборка видеобронхоскопа с последующей очисткой всех узлов, каналов и оптических компонентов.

2.	Восстановление герметичности всех каналов и узлов аппарата.

3.	Проверка и регулировка натяжения тросов управления дистальным концом (рулевыми ручками).

4.	Проверка проходимости и работоспособности всех каналов: инструментального, аспирационного, подачи воды и воздуха.

5.	Диагностика и тестирование видеоцепи, контроль качества изображения (матрица, оптика, передача видеосигнала).

6.	Очистка и восстановление элементов от следов коррозии.

7.	Полная просушка аппарата с контролем герметичности после сушки.

8.	Финальная очистка, дезинфекция и подготовка к эксплуатации.

9.	Составление и предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых запасных частей и параметров проведённых тестов.

Руководитель отдела ОМО                                                   Аубакиров В.Б.