Техническая спецификация закупаемых услуг.

Наименование закупки- техническое обслуживание газового стерилизатора 3М Steri-Vac

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | техническое обслуживание газового стерилизатора 3М Steri-Vac | 20 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Услуга по тех. обслуживанию, замене сервисных запасных частей низкотемпературного газового стерилизатора 3М Steri-Vac 5XL, диагностика, замена, промывка, очистка и запечатывание до планового приезда инженера.

Наличие сервисного центра с двумя сертифицированными инженерами, имеющими сертификат о прохождении обучения по ремонту и обслуживанию данного оборудования не позднее 2020 года, а также авторотационное письмо от производителя на дистрибуцию продукции 3М.

При проведении техобслуживания инженер должен:

Замена фильтрующих элементов линии подачи воздуха и линии выброса.

       Замена бактериального фильтра.

       Замена плунжеров в клапанах подачи воды, вскрытия картриджа, блокировки двери.

       Замена уплотнителя картриджа, очистка колодца картриджа.

       Проверка/очистка вакуумного насоса с трубкой Вентури.

       Проверка/очистка клапанов датчика влажности.

       Проверка/очистка клапана вентиляции.

       Проверка/очистка бака с водой, подводящих трубок.

       Проверка/очистка дверной панели, дверного уплотнителя, камеры.

       Замена обратного клапана.

       Проверка/регулировка напряжения питания.

       Выполнение тестов и проверок, согласно сервисной документации

Запасные части оригинального производства, требуемые к замене:

Плунжер с пружиной в сборе - 3 штуки.

Уплотнитель картриджа- 1 штука.

Бактериальный фильтр – 1 штука.

Фильтрующий элемент 0,01 микрон - 1 штука.

Фильтрующий элемент 0,3 микрона - 1 штука.

Фильтрующий элемент линии выброса 5 мкм – 1 штука.

Бюллетень о периодическом техническом обслуживании -1 экземпляр.

Руководитель отдела ОМО                                               Аубакиров В.Б.