Техническая спецификация закупаемых товаров.

Наименование закупки- Электрохирургический̆ генератор ESG-410, производства Olympus Medical Systems Corp., Япония.

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрохирургический̆ генератор ESG-410, производства Olympus Medical Systems Corp., Япония. | 40 дней | г. Астана, пр. Абылай Хана 42 |

Высокочастотный генератор ESG-410 обеспечивает надежное выполнение резекции, а также доступ к хирургическим технологиям обработки тканей. Достижения в аппаратном и программном обеспечении обеспечивают высокую производительность, безопасность и простоту в ваших хирургических ВЧ-приложениях.

Имеет возможность обеспечения одновременной подачи двойной энергии -биполярной и ультразвуковой на бранши одного инструмента.   Имеет возможность обеспечения подачи только ультразвуковой энергии на бранши одного инструмента. Имеет возможность подачи только биполярной энергии   на бранши одного инструмента.

- Режим SEAL & CUT (Герметизация и разрезание) Ультразвуковое + высокочастотное биполярное воздействие на одной рукоятке с использованием преобразователя.

-  Режим SEAL (Герметизация) Высокочастотное биполярное воздействие.

- Режим ультразвуковой резки с использованием ультразвукового преобразователя и инструмента

-Функция выбор процедуры.

Выбор из ранее сохраненных процедур

и пользовательских настроек.

- Функция проверки работоспособности инструмента.                                                                               Настройка параметров осуществляется посредством тачскрин дисплея.

Разъем для подключения ультразвукового инструмента.

Разъем для подключения комбинированного инструмента для контролируемой коагуляции ткани и рассечения ультразвуком.

Разъем для ножного переключателя инструмента.                                                                                                                   Регулятор громкости звука. Разьем USB- Порт для портативного запоминающего устройства."

Электрохирургический генератор.

Электрохирургический генератор предназначен для разрезания тканей и коагуляции

с применением электрохирургических принадлежностей и вспомогательного

оборудования в следующих медицинских областях:

‒ открытая хирургия,

‒ лапароскопическая хирургия,

‒ эндоскопическая хирургия.

Электрохирургический генератор оснащен следующими функциями:

‒  Контрольный индикатор качества контакта

‒ Поддержка рассечения на высокой мощности

‒ Мониторинг интенсивности искрообразования

- Настройки детского нейтрального электрода

Наличие сенсорного экрана для управления функциями системы.

Возможность подключения автоматической системы удаления дыма. Краткое описание режимов:

Биполярные режимы рассечения:

BipolarCut

Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 100 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PlasmaCut

Биполярное рассечение в электропроводящей жидкости для трансуретральной

резекции (TURis).

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 320 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK LoopCut

Резание различных тканевых структур, особенно фиброидной ткани, с применением

передовой технологии биполярного резания. Периодическая мощность для быстрого и

контролируемого рассечения.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK MorceCut

Резание различных тканевых структур, особенно фиброидной ткани, с применением

передовой технологии биполярного резания. Прерывистая мощность для быстрого и

управляемого резания и улучшенная функция сокращения выхода дыма.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 300 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK PureCut

Резание различных тканевых структур, с применением передовой технологии

биполярного резания. Fast Spark Monitor (FSM, Мониторинг интенсивности

искрообразования) обеспечивает осуществление плавных и воспроизводимых

разрезов тканей различных типов (например, мышечной и жировой).

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK SoftCut

Резание различных тканевых структур, с применением передовой технологии

биполярного резания и улучшенной функцией сокращения дыма. Периодическая

мощность для быстрого и контролируемого рассечения.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

Биполярные режимы коагуляции:

AutoCoag

Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей.

Автоматическое отключение подачи энергии поможет избежать непреднамеренного

термического повреждения прилегающих тканей.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

BiSoftCoag

Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей.

Опция автозапуска для подачи энергии при контакте с тканью.

Диапазон уровней мощности2) .......................................... от 1 до 120 Вт (макс. 50 Вт при

включенном автозапуске)

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

HardCoag

Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей.

Автоматическое отключение подачи энергии поможет избежать непреднамеренного

термического повреждения прилегающих тканей.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK Coag

Коагуляция с минимальным эффектом прилипания и карбонизации ткани с

применением передовой технологии биполярного резания и акустической обратной

связи о ходе коагуляции. Периодическая мощность для быстрой и контролируемой

коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PK SoftCoag

Коагуляция с минимальным эффектом прилипания и карбонизации ткани с

применением передовой технологии биполярного резания и улучшенной функцией

сокращения дыма. Периодическая мощность для быстрой и контролируемой

коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

SalineCoag

Биполярная коагуляция в электропроводящей жидкости для трансуретральной

резекции (TURis).

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

Описание монополярных режимов рассечения:

Blend

Резание с увеличенной зоной коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ..............................................................................................................1

BlendCut

Резание с увеличенной зоной коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

FineCut

Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. Функция High Power Cut Support

(HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность

быстрого запуска резания.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ..............................................................................................................1

PowerCut

Поверхностная коагуляция с повышенной возможностью иссечения тканей.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PulseCut Fast

Чередующиеся фазы рассечения и коагуляции для контролируемого резания. Функция

High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности)

обеспечивает возможность быстрого запуска резания. Режим PulseCut Fast позволяет

выполнять коагуляцию быстрее, чем режим PulseCut Slow.

Диапазон уровней мощности2) .................................................................... от 20 до 150 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PulseCut Slow

Чередующиеся фазы рассечения и коагуляции для контролируемого резания. Функция

High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности)

обеспечивает возможность быстрого запуска резания. Режим PulseCut Slow

позволяет выполнять коагуляцию медленнее, чем режим PulseCut Fast.

Диапазон уровней мощности2) .................................................................... от 20 до 150 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

Pure

Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 300 Вт

Уровни воздействия ..............................................................................................................1

PureCut

Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. Функция High Power Cut Support

(HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность

быстрого запуска резания.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 300 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

Описание монополярных режимов коагуляции

Fulgurate

Бесконтактная коагуляция для фульгурации и воздействия на поверхностные ткани.

Также используется для процедур резания.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ..............................................................................................................1

ForcedCoag

Коагуляция для воздействия на поверхностные ткани с небольшой возможностью

иссечения тканей.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

PowerCoag

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

SoftCoag

Медленная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 200 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................. от 1 до 5

Spray

Функция образования искр позволяет выполнять бесконтактную поверхностную

коагуляцию.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ..............................................................................................................1

SprayCoag

Функция образования искр позволяет выполнять бесконтактную поверхностную

коагуляцию.

Диапазон уровней мощности2) ...................................................................... от 1 до 120 Вт

Уровни воздействия ................................................................................................ от 1 до 3

Технические характеристики:

Размер

Ширина .................................................................................................................. 370 ±2 мм

Высота.................................................................................................................... 241 ±2 мм

Глубина................................................................................................................... 501 ±2 мм

Глубина с подключенными кабелями................................................................ 520 ±10 мм

Вес.................................................................................................................................16,4 кг

Электропитание

Диапазон напряжений ....................... Переменный ток от 220 до 240 В

Частота.......................................................................................................................50/60 Гц

Выходная мощность:

Высокая частота при номинальной нагрузке...........................................от 344 до 516 кГц

Максимальная монополярная мощность на высоких частотах............300 Вт при 500 Ом

Максимальная биполярная мощность на высоких частотах ..................320 Вт при 75 Ом

Требования к штекерам:

Выходные гнезда MONOPOLAR

3-контактные штекеры............................................................................................... ∅4 мм

1-контактные штекеры............................................................................................... ∅8 мм

1-контактные штекеры............................................................................................... ∅4 мм

Коаксиальные штекеры ................................................................диаметр контакта 9/5 мм

Для выходного разъема BIPOLAR

2-контактные штекеры ............. диаметр контакта 4 мм, расстояние между контактами

28,6 мм

2-контактный штекер ............диаметр контакта 4 мм с третьим кодирующим контактом

2-контактный штекер.......диаметр контакта 4 мм, расстояние между контактами 22 мм

Коаксиальные штекеры ................................................................диаметр контакта 4/8 мм

Выходные гнезда UNIVERSAL

Пригодны для специальных инструментов с функцией распознавания

инструмента

Для разъема нейтрального электрода

2-контактные штекеры .......................... ∅2,5 мм, расстояние между контактами 10 мм.

Разъем LINK-OUT

Для подключения периферийного оборудования с помощью кабеля связи с

14-контактным штекером.

Разъем LINK-IN

Для подключения периферийного оборудования с помощью кабеля связи с

26-контактным штекером.

Гнездо USB

Для подключения флеш-накопителя USB.

Доставка, установка, монтаж, а также обучение персонала входит в тех. спецификацию.

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.