«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2026 г

Техническая спецификация закупаемой услуги.

Наименование закупки: Техническая спецификация услуги по по ремонту аппарата

рентгеновского передвижного С-дуга OEC 9900 Elite

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | услуги по ремонту аппарата рентгеновского передвижного С-дуга OEC 9900 Elite (GE Healthcare) | 50 дней | г. Астана, Кабанбай батыра 27 |

Условия к потенциальному поставщику:

В соответствии с требованиями приказа МЗ РК №273/2020 МЗ РК от 15.12.2020 г. «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан» (далее – Правил) Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания – Аппарат рентгеновский мобильный с / GE Healthcare / OEC 9900 Elite – 1 шт. (Сертификат образца GE Healthcare).

Потенциальный поставщик, занимающийся деятельностью в области использования атомной энергии, должен предоставить лицензию, выданную Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

- Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение.

-  Медицинских рентгеновских установок общего назначения

-  Медицинского рентгеновского ангиографического оборудования

- Допуск к работе и обслуживанию электроустановок с напряжением до 1000В и свыше 1000В;

- Наличие материально – технической базы и необходимого инструментария;

ОБЩИЕ УСЛОВИЕ

Ремонтные работы (техническое, сервисное обслуживание) медицинского оборудование производство GE Healthcare.

Ремонтные работы и техническое обслуживание включает комплекс услуг, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние обслуживаемого медицинского оборудования (далее – МО). Проверка технического состояния МО производится на соответствие основных стандартов и технических характеристик эксплуатационной документации, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт произведен в основных функциональных узлах МО и может привести к изменению технических характеристик. Комплексная проверка работоспособности.

К срочным вызовам относятся случаи, когда оказание медицинской помощи для Заказчика невозможно из-за неисправности оборудования. Поставщик должен обеспечить возможность прибытия специалиста в течение 24 часов с момента поломки оборудования и поступления заявки от Заказчика.

Требования к поставщику: Поставщик обязан проводить квалифицированное техническое обслуживание (выполнять работы в соответствии с инструкциями и технической документацией, прилагаемой к оборудованию, а также владеть сервисным паролем). Допускается использование только указанных предприятием - производителем в технической документации на МО расходных материалов и запасных частей Техническое обслуживание и ремонт МО производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем МО, необходимых для оказания услуг согласно технической документации.

Документом, подтверждающим объем выполненных услуг по техническому обслуживанию медицинской техники, является запись в «Журнале технического состояния» согласно Приложению 1 Приказа и акт выполненных работ по форме, согласно приложению 2 Приказа.

В случае обнаружения неисправности медицинского оборудования Заказчик направляет Поставщику заявку одним или несколькими перечисленными ниже способами: - путем вручения (передачи) Заявки в письменной форме официальному представителю Поставщика; - по факсу; - в электронном виде; - телефонограммой с подтверждением лица, передавшего и принявшего Заявку. Поставщик обязан произвести диагностику неисправности медицинского оборудования по заявке Заказчика. Произвести ремонт при необходимости (без применение запасных частей). Ремонт без применение запасных частей, диагностика, планово-техническое обслуживание, мелкосрочный ремонт, транспортные и иные расходы за счёт Поставщика.

| Наименование | Перечень выполненных работ при техническом обслуживании (ТО) | Кол-во ПТО | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат рентгеновский передвижной / GE Healthcare / С-дуга OEC 9900 Elite – 1 шт. | Регламент ремонтных работ: Рентгеновский генератор и высоковольтная часть 1.Визуальный осмотр генератора, силовых модулей и HV-блоков. 2.Проверка состояния высоковольтных кабелей, изоляции и разъёмов. 3.Контроль точности и стабильности параметров экспозиции: • напряжение (kV); • ток (mA); • время экспозиции. 4.Проверка корректности работы таймера. 5.Проверка защит генератора (перегрев, перегрузка, межблокировки). 6.Анализ журналов ошибок и сервисных событий. Рентгеновская трубка 1.Анализ наработки рентгеновской трубки (shots / тепловые единицы). 2.Акустический контроль вращения анода. 3.Проверка стабильности фокального пятна (косвенным методом). 4.Проверка системы охлаждения трубки. 5.Проверка температурных датчиков и защит. 6.Выполнение программы прогрева трубки (warm-up). С-дуга и механическая часть 1.Осмотр С-дуги на предмет деформаций, люфтов и повреждений. 2.Проверка всех механических перемещений: • орбитального; • продольного; • поперечного; • вращения дуги. 3.Проверка плавности хода и надёжности фиксации. 4.Проверка и регулировка тормозных механизмов. 5.Проверка балансировки и противовесов. 6.Проверка концевых выключателей и датчиков положения. 7.Смазка подвижных узлов в соответствии с регламентом Siemens. Коллиматор и система формирования пучка 1.Проверка работы коллиматора в сервисном режиме. 2.Проверка совпадения светового и рентгеновского полей. 3.Проверка работы фильтров и диафрагм. 4.Осмотр лампы подсветки и зеркала коллиматора. Детекторная система ЭОП (если установлен): 1.Проверка геометрических искажений. 2.Проверка яркости и контрастности изображения. 3.Проверка оптической системы. Плоскопанельный детектор (если установлен): 1.Визуальный осмотр корпуса и защитного экрана. 2.Проверка кабелей передачи данных и питания. 3.Проверка равномерности отклика. 4.Проверка дефектных пикселей. 5.Калибровка Gain / Offset / Flat-Field. Рабочая станция оператора и мониторы 1.Очистка системного блока и фильтров охлаждения. 2.Проверка состояния накопителей данных. 3.Очистка временных файлов и логов. 4.Проверка корректности работы программного обеспечения Siemens. 5.Проверка качества отображения изображения на мониторах. 6.Проверка архивации и экспорта данных (DICOM/USB — при наличии). 7.Создание резервной копии конфигурации системы. Система электропитания и аккумуляторы 1.Проверка состояния аккумуляторных батарей. 2.Тест ёмкости и времени автономной работы. 3.Проверка зарядного устройства. 4.Проверка силовых кабелей и разъёмов. 5.Проверка сопротивления заземления и токов утечки. Система охлаждения 1.Проверка вентиляторов охлаждения генератора и трубки. 2.Очистка радиаторов и фильтров. 3.Проверка температурных датчиков и аварийных сигналов. Контроль качества изображения (QA/QC) Проводится с использованием стандартных фантомов: 1.Проверка пространственного разрешения. 2.Проверка контрастной чувствительности. 3.Проверка равномерности и уровня шума. 4.Проверка геометрической точности. 5.Контроль дозовых параметров (DAP / Air Kerma). Результаты оформляются протоколом контроля качества. Общий технический осмотр 1.Осмотр корпуса аппарата. 2.Проверка колёс, тормозов и фиксаторов. 3.Проверка маркировок и предупреждающих знаков. 4.Проверка условий эксплуатации (температура, влажность). Замена запасных частей: Плата зарядного устройства аккумулятора – 1 шт. Аккумуляторный блок OEC Mobile C-Arm – 1 шт. | 1 | До 31.12.2026 года с даты подачи заявки Заказчиком в течении 15 календарных дней диагностика. |

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.