«Утверждаю»

Председатель правления

АО «ННМЦ»

Байгенжин А.К.

«	»		2026 г.

Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование закупки- Ремонт инжектора Medtron Accutron HP с запчастями.

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инжектора Medtron Accutron HP с последующими запчастями: - Замена аккумуляторной батареи материнской платы. - Замена аккумуляторной батареи блока питания - Замена пневматической манжеты (с металлическим держателем), кат. номер 40130B - Стакан для щприц-колбы к инжектору Accutron HP MEDTRON SN:836016016 | 20 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Техническая спецификация.

Устройство контроля давления, установленное вокруг шприц-колбы, предназначенное для обеспечения контроля давления контрастной среды во время инъекции. Рассчитана на работу с одноразовыми шприц-колбами ELS объёмом 200 мл, используемыми для подачи контрастного вещества. Рабочее давление в системе: ангиографический режим: до 1200 psi, режим КТ: до 305 psi. Инжектор Accutron HP — одно колбовый автоматический инжектор, предназначенный для проведения точно дозированных инъекций контрастного вещества (КВ) в ангиографии и компьютерной томографии.

Сертификат происхождения или сертификат от завода изготовителя.

Сервисно-ремонтные работы по восстановлению работоспособности

инжектора Accutron HP, производства Medtron AG (Германия)

серийный номер 836016016, год производства 2016

1. Ремонт поршневой системы головки инжектора:

Разбор головки инжектора, очистка и смазка поршневой системы;

Разблокировка и переустановка программного обеспечения посредством сервисных паролей-ключей от завода-изготовителя Medtron AG (Германия).

2. Замена аккумуляторной батареи в материнской плате с последующей настройкой программного обеспечения посредством сервисных паролей-ключей от завода-производителя Medtron AG (Германия) (модель аккумуляторной батареи должна быть утверждена заводом-производителем Medtron AG).

3. Замена аккумуляторных батарей в блоке питания (модель аккумуляторной батареи должна быть утверждена заводом-производителем Medtron AG).

4. Замена пневматической манжеты (кат. номер 40130B). Техническая спецификация пневматической манжеты (с металлическим держателем) для инжектора Medtron Accutron HP:

Устройство контроля давления, установленное вокруг шприц-колбы, предназначенное для обеспечения контроля давления контрастной среды во время инъекции. Рассчитана на работу с одноразовыми шприц-колбами ELS объёмом 200 мл, используемыми для подачи контрастного вещества. Рабочее давление в системе: ангиографический режим: до 1200 psi, режим КТ: до 305 psi. Пневматическая манжета должна быть оригинального производства завода Medtron AG (Германия), т.к. предназначена для использования при высоком давлении в режиме ангиографии, и служит защитой шприц-колбы от деформации при высоком рабочем давлении.

5. Калибровка инжектора посредством сервисных паролей-ключей от завода-производителя Medtron AG (Германия).

Сервисно-ремонтные работы должны проводиться сервисным инженером, прошедшим обучение на заводе-производителе Medtron AG (Германия). Обучение должно быть подтверждено сертификатом, выданным заводом-производителем Medtron AG (Германия).

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.