ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Аппарат искусственной вентиляции легких 
1. Общие сведения и назначение
Назначение. Инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция легких (ИВЛ / НИВЛ), а также высокопоточная кислородотерапия (HFT) для пациентов с дыхательной недостаточностью. Применяется в условиях стационара, при транспортировке и на дому.
Категория пациентов. Взрослые и дети (дыхательный объем от 30 мл).
Классификация и стандарты. Класс IIb согласно регламенту MDR (EU) 2017/745; соответствие стандарту EN ISO 80601-2-72; степень защиты корпуса IP22; рабочая часть типа BF.
2. Конструктивные и эргономические характеристики
Габаритные размеры (Ш × В × Г). 30 × 13 × 21 см.
Масса прибора. 3,8 кг.
Рабочее положение. Вертикальное и горизонтальное позиционирование без потери функциональности.
Дисплей и управление. Встроенный цветной сенсорный ЖК-экран диагональю 10 дюймов. Интуитивно понятная навигация и программируемые профили терапии.
Совместимость с дыхательными контурами. Работа без дополнительных адаптеров со всеми основными типами систем: система утечки (без клапана), однотрубочная система с клапаном выдоха, двухтрубочная система с клапаном.
3. Режимы вентиляции
Система утечки (без клапана). CPAP, HFT (опционально), S, S/T, autoST, T, PSV, aPCV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv.
Однотрубочная и двухтрубочная системы с клапаном. CPAP, HFT (опционально), PSV, aPCV, PCV, aVCV, VCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv.
4. Параметры вентиляции
	Параметр
	Диапазон значений / Характеристика

	Давление вдоха (IPAP)
	от 4 до 50 гПа (контур утечки) / от 6 до 60 гПа (клапанный контур)

	Давление выдоха (EPAP)
	от 4 до 25 гПа (система без клапана)

	ПДКВ (PEEP)
	от 0 до 25 гПа (система с клапаном)

	Рабочее давление CPAP
	от 4 до 20 гПа

	Дыхательный объем (Vt)
	Взрослые: от 100 до 3000 мл; Дети: от 30 до 400 мл

	Частота дыхания (ЧД)
	Взрослые: от 2 до 60 дых/мин; Дети: от 5 до 80 дых/мин

	Время вдоха (Ti)
	Взрослые: от 0,5 до 4,0 с; Дети: от 0,2 до 4,0 с (плюс режим Auto)

	Поток в режиме High-Flow (HFT)
	от 5 до 60 л/мин

	Максимальный поток
	более 220 л/мин (при 20 гПа)

	Триггер вдоха и выдоха
	Потоковый, авто или настраиваемый (10 уровней чувствительности на вдох; 5–95 % от пикового потока с шагом 5 % на выдох)

	Подача кислорода
	Порт низкого давления до 1000 гПа; концентрация FiO2 от 21 % до 100 %


5. Мониторинг, тревоги и интерфейсы
Мониторируемые параметры. Давление, поток, объем, утечка, частота дыхания, соотношение I:E. Опционально подключаются датчики SpO2, пульса, FiO2 и капнографии (CO2).
Система безопасности. Двуязычные визуальные и акустические сигналы тревоги с разделением по приоритетам (утечка, высокое/низкое давление, апноэ, объем, частота, минутный объем, границы SpO2, FiO2 и пульса).
Коммуникации и ПО. Встроенный модуль Bluetooth, порт USB-C, разъем для подключения внешнего монитора пациента. Совместимость с облачной платформой prismaCLOUD, мобильным приложением LUISA App и сервисным ПО prisma therapy software (pTS).
6. Электропитание и автономность
Сетевое питание. Внешний блок питания 100–240 В, 50–60 Гц.
Встроенный аккумулятор. Литий-ионный (Li-Ion), емкость 3200 мА·ч (энергия 93,7 Вт·ч). Обеспечивает автономную работу до 6 часов.
Расширенная автономность. Поддержка подключения до двух внешних дополнительных батарей (общее время автономной работы — до 18 часов).
7. Условия эксплуатации и ресурс
Температура эксплуатации / хранения. От +5 °C до +40 °C / от −25 °C до +70 °C.
Относительная влажность. От 15 % до 90 % без конденсации.
Атмосферное давление. От 700 до 1100 гПа (эквивалент высоты до 3000 м над уровнем моря).
Срок службы. Аппарат — 10 лет; турбина — до 35 000 часов; аккумуляторы — 4 года (или 500 циклов заряда).
8. Комплектация
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]базовый блок
	1

	2
	Сетевой кабель
	1

	3
	FiO2	измерительная ячейка
	1

	4
	Контур с двумя линиями, нагреваемый,с камерой
	5

	
5
	автозаполнения, диаметр 22 мм.
Увлажнитель
	1

	6
	Сумка для мобильного использования
	1

	7
	Комплект	из	12
	1

	
	пыльцевых/тон.кой
	

	
	очистки фильтров
	

	8
	Бактериальный фильтр
	20

	9
	JOYCEclinic FF NV without ААV size М маска
	5

	
10
	одноразовая
JOYCEclinic FF NV without ААV size L, маска
	5

	
	одноразовая
	

	11
	Высокопоточная назальная канюля, для взрослых, размер
м
	5

	12
	Высокопоточная назальная канюля, для взрослых, размер
	5



This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.
